**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Технічне обслуговування рентгенологічного обладнання (РДК-ВСМ) (код за ЕЗС ДК 021:2015:50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421200-4))**

Підтвердження відповідності технічних вимог, запропонованого Учасником предмету закупівлі, надається у формі заповненої нижче інформації, завіреної підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника, а також копій зазначених в ній довідок та документів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вимоги** | **Відповідність вимогам (зазначити Так/Ні)** |
| **1.** | **Рентгенівський діагностичний комплекс РДК-ВСМ (заводський номер: 616357)**Послуги з щорічного технічного обслуговування включають: 1. Зовнішній огляд рентгенівського апарату, виявлення несправностей, перевірка надійності з’єднань, підтяжка, змазка частин тертя;
2. Чистка контактів, пайка (за необхідності), усунення обривів в електричних ланцюгах;
3. Перевірка стану електрокабелів та надійності підключення роз’ємів, перевірка заземлення;
4. Перевірка контрольних і сигнальних пристроїв, кнопок, гальм та їх регулювання;
5. Технічний контроль високовольтного генератора;
6. Перевірка сумісності світлового поля та рентгенівського пучка;
7. Чистка та профілактика комп’ютерних блоків станції лаборанта і лікаря;
8. Проведення резервного копіювання програмного забезпечення та баз даних досліджень;
9. Проведення контрольних знімків.
 |  |
| **2.** | Технічне обслуговування кожної одиниці устаткування проводиться за місцем його розташування та відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника. |  |
| **3.** | Гарантія на надані послуги виконавцем повинна складати не менше 3 місяців. |  |
| **4.** | Технічне обслуговування проводяться фахівцями виконавця з залученням, при необхідності, штатних фахівців різного технічного профілю для термінового ремонту обладнання. |  |
| **5.** | Вартість послуг визначається з урахуванням усіх фактичних витрат (вартість запасних частин, матеріалів, їх транспортування, витрати на приїзд спеціаліста, його проживання, харчування, витрати на відрядження, витрати на страхування тощо), що несе виконавець під час надання послуг. |  |
| **6.** | Виконавець при здійснені послуг з технічного обслуговування повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. |  |
| **7.** | Наявність діючої ліцензії (**надати копію діючої ліцензії**) на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання на території України. |  |
| **8.** | Наявність не менше 2-х спеціалістів, які пройшли навчання з курсу «Радіаційної безпеки при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» (**Надати копії посвідчень**). |  |

*У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові предмету закупівлі.*