**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** |
| 1 | Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу | послуга | 1 |
| 2 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Probe X, Probe Z | послуга | 1 |
| 3 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y | послуга | 1 |
| 4 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Wash Head Z | послуга | 1 |
| 5 | Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Rack 1, Rack 2 | послуга | 1 |
| 6 | Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна | послуга | 1 |
| 7 | Очистка, змазування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів | послуга | 1 |
| 8 | Перевірка напруги та заміна ксенонових ламп в оптичних каналах фотометричного блоку | послуга | 1 |
| 9 | Налаштування фотометричного блоку відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень | послуга | 1 |
| 10 | Очистка та промивка миючої голівки | послуга | 1 |
| 11 | Очистка та промивка пробовідбірника | послуга | 1 |
| 12 | Заміна «O-Ring» прокладки пробовідбірника | послуга | 1 |
| 13 | Очистка та промивка промивної чаші «Cup, Wash» | послуга | 1 |
| 14 | Заміна прокладок в шприцах дилютора: 50 мкл, 2,5 мл | послуга | 1 |
| 15 | Заміна гідрофобного фільтру «Exhaust Filter» | послуга | 1 |
| 16 | Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи | послуга | 1 |
| 17 | Юстування основних функціональних вузлів приладу | послуга | 1 |
| 18 | Проведення повного тестування приладу з використанням набору «Performance Check» | послуга | 1 |

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

 1. Послуги повинні надаватися згідно методики та стандартів виробника сервісними інженерами, що пройшли спеціалізовані тренінги та мають досвід по проведенню ремонту і технічному обслуговуванню даного обладнання (гарантійний лист надається).

 2. Надання послуг з ремонту та профілактичного обслуговування аналізаторів передбачає приїзд представника Виконавця послуг на територію Замовника (гарантійний лист надається).

 3. Виконавець послуг несе відповідальність за дотриманням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт на території Замовника (гарантійний лист надається).

 4. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням (гарантійний лист надається).

 5. Стабільність та надійність послуги підтверджується Виконавцем гарантією якості. Гарантійний термін на надані послуги та встановлені запасні частини повинен складати не менш ніж 3 місяців з моменту встановлення запасних частин. Строк гарантійного терміну починається після підписання акту та за умов дотримання Замовником правил експлуатації, викладених в документі від виробника (гарантійний лист надається).

 6. Виконавець послуг повинен передбачити механізм оперативної заміни критичних позицій, у випадку виявлення дефекту після надання послуги: у випадку раптового виходу з ладу обладнання, включеного до договору, Виконавець послуг повинен направити представника для ремонту протягом 5 діб з моменту звернення Замовника (гарантійний лист надається).

 7. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг (гарантійний лист надається).

*У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові предмету закупівлі.*

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації.